
GX-Ⅲ型

多功能电离子手术治疗机
 使

 用

 说

 明

 书
南宁科伦新技术有限公司

目   录

一、仪器结构、性能 ..............................(2)

二、技术指标 ....................................(2)

三、仪器附件 ....................................(2)

四、仪器治疗原理 ................................(2)

五、仪器治疗范围 ................................(2)

六、禁忌症 ......................................(2)

七、仪器使用功能 ................................(2)

八、仪器使用操作方法 ............................(3)

九、手术电极的消毒方法 ..........................(4)

十、注意事项 ....................................(4)

十一、安全警示（图）说明 ..........................(4)

十二、仪器故障排除方法 ...........................(5)

十三、仪器维护和保养 .............................(5)

一、仪器结构、性能

    本机是利用振荡电路产生一个对人体组织安全可靠的频率。在这一频率内，用金属触头靠近人体病灶，利用触头与组织间的极小气隙中形成极高的电场强度使气体分子电离，瞬间产生高温等离子体火焰，使病变组织气化而消失。该机由振荡电路、变压器、整流器、调节系统、功率输出耦合器，散热系统、手术电极、脚踏开关组成。

二、技术指标

    1、电源电压      ～220V±10%       频率50HZ

     2、输入功率      ≤100VA

3、输出功率      ≤50W

4、输出电压指示   8～15V

     5、熔断器         4A（5×20mm）

6、环境温度      0～40℃

     7、体积          14cm×32cm×32cm

     8、重量          3.5kg

三、仪器附件

1、手术电极1套
2、脚踏开关1只

3、使用说明书1本

4、产品保修卡1份

5、合格证1份
四、仪器治疗原理

    本机治疗时，将治疗针头轻触人体病灶，利用触头与组织之间的极小气隙中形成的极高的电场强度使气体分子电离，产生等离子体火焰。当选择强输出时，瞬间产生高温，使病变组织气化而消失。同时，由于气化层的下面还有薄薄的凝固层，可阻止出血，保护表层组织，使伤口迅速愈合。当旋至弱输出时，可使病变组织凝固或碳化而坏死。以此达到治疗目的。

五、仪器治疗范围

    仅用于皮肤科、耳鼻喉科、妇科和肛肠科浅表部位的手术，对相应组织进行凝固，使组织变性和/或坏死。

六、禁忌症

1、安装有心脏起博器的患者

2、做宫颈糜烂、阴道囊肿的孕妇患者

七、仪器使用功能

1、长火特点：击穿力弱，火花大，表面破坏力大，治疗焦斑大，止血好，主要用于耳鼻喉科，妇科等易出血手术，治疗中不当心使触头碰到组织时会自动止火，不致于击穿组织造成出血，有保护功能。

2、短火特点：击穿力强，火花小，能破坏组织内部。治疗焦斑小，止血功能比长火弱，可用于皮肤科、肛肠科等切开组织的手术。

    3、脚踏开关：治疗耳鼻喉科、肛肠科、妇科疾病时使用更方便、安全。

八、仪器使用操作方法

[image: image2.png]BERERARE ERE L RBERRAD .

BRRRER 4

RiFEH (Foh)




1、将手术电极前端塑料套旋开，再旋开其中的金属套，然后插入所选的治疗触头，再依次旋紧金属套和塑料套。

    2、将手术电极导线插入机上的输出插孔。

    3、接通220V电源。

    4、打开电源开关，指示灯亮，听到机内冷却风扇转动声。

    5、旋转调节旋扭，可见电压表指示在8-15V范围。电压指标大则输出功率大，反之则小。

    6、根据治疗需要，将拔动开关拔向“长火”档或“短火”档。

    7、根据治疗的需要，使用脚踏开关时，将其插入“脚踏”插孔内。当不踩脚开关时，电压表无指示，触头无输出；当踩下脚踏开关时，电压表有指示，触头有输出，以此实现对输出的控制。不需脚踏控制时，拔出脚踏插头，电压表即有指示，将触头靠近人体组织时有输出，远离则无输出，以手的动作实现对输出的控制。

    8、治疗的初次操作者应用手握紧一块新鲜猪皮或土豆，苹果之类带有适当导电水份的东西（若试验品不接触人体则输出很弱，若接触不紧密时则会在松动处产生火花，有刺痛感），将触头靠近或插入之，观察输出强度与电压表指示的对应关系，体验长火和短火的特点，练习治疗手法，待手法娴熟后方可对病人进行治疗。

9、治疗中，当治疗触头有沾污层时，会影响输出强度，需要及时清除：可将触头对着人手握着的金属物打火而烧除或用刀刮除。

    10、无论使用长火或短火，应使触头靠近而不是靠紧人体组织，应留有适当的间隙，熟练动用这个间隙才能充分发挥机器的效力。

    11、根据需要，将拨动开关拨向“长火”档或“短火”档。 

九、手术电极的消毒方法

1、治疗中，当两触头上有沾污层时，会影响输出强度，需要及时刮除。治疗结束后，要清洗干净手术电极头上的沾污物，以备下次使用。

2、手术电极的消毒方法：可采用低温甲醛熏蒸法消毒或者手术器械消毒液浸泡30分钟（如戊二醛消毒液、灭菌王溶液等消毒液）但手柄、插头及电线不宜浸泡在消毒液中。

十、注意事项

    1、针杆导线与人体、金属材料、水泥地（桌）板接触时会有能量损失，影响触头输出强度，因此，接触面积应该尽量小。

2、机子工作时，3米内可能会影响周围的电视机图象、收音机收听效果，某种灵敏的漏电开关可能会引起保护动作。

3、若手术电极触头不及时清洗干净，会造成接触不良，达不到治疗效果。

4、不用时应随时关机。以延长机子使用寿命和避免造成人员误烧伤。

5、开机操作时，手持触笔的操作人员的身体任何部位触碰机器面板的某些金属件时，接触部位出现烧灼感，这是正常现象，不拿触笔时此现象消失。

6、手术医生需要触碰病人时应紧触，否则会在间隙处产生一点刺痛感。

7、机子的电源插头应该插在容易拔出断电的地方。
安全警示（图）说明

[image: image1.jpg]BRRE

TR&mRIRE

R EE

it 3oy

e



 
十二、仪器故障排除方法：

1、当发现指示灯不亮，风扇不转时，检查一下后盖左边的保险管（总保险）是否已断。若断了，换上同样规格的保险管（电流4A）；若换上就烧断，则是因为风扇（直流12V）烧了或变压器（36V、100W）烧了，需要更换。若环境灰尘太大，造成风扇卡死不能转，将会烧毁风扇，因此，仪器不应在灰尘大，很潮湿的环境中使用。

2、当发现电压表无指示，或电压指示很低而无法调高时，检查一下后盖上右边的保险管（工作线路保险）是否已断。若该保险管没断，则可能是因为脚踏开关插座内部弹片接触不良，应拆下修整或更换。可将脚踏开关插头插入插座内进行检查，当踩下脚踏开关能使电压表指示升高时，可判断是插座出故障，如不能使电压表指示升高时，可判断是其它故障，很可能是变压器的接线头松脱或瓷盘变阻器（25W，100欧）断线，可重新捏紧或更换。若该保险管已断，请换上新的4A保险管。一般修理电视机和收音机的配件店有售，亦可来函索取。

    3、仪器一切正常，但无火花输出时，检查一下手术电极的连接导线是否断了。

十三、仪器维护和保养

    1、本机在室温条件下使用：应放置在干燥通风清洁的室内。

    2、每次治疗完毕应及时关机，有助于延长仪器使用寿命。

3、本机免费保修二年，终身负责维修服务。

生产单位 ：南宁科伦新技术有限公司

地    址 ：广西南宁市科园西二路12号三楼303号
邮    编 ：530003

售后服务单位：南宁科伦新技术有限公司

联系电话 ：0771-3213883

手  机 ：13977181102

PAGE  
12

